Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Кресло-коляска с судном КВ

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.697.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

1 Назначение

Кресло-коляска с судном (далее – коляска) ЦСИЕ.03.697.00.00.00 предназначено для перемещения больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата внутри помещений с возможностью удовлетворения естественных надобностей.

Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник, а также для индивидуального пользования в домашних условиях. Коляска 
не складывается по ширине, угол наклона спинки и подножек 
не регулируется. Изготавливается в четырех исполнениях, различающихся по ширине.

2 Технические данные

2.1 Параметры коляски

| Обозначение | Габаритные размеры | Масса коляски, кг, не более |
| --- | --- | --- |
|  | Длина (±10), мм | Ширина сиденья (±10), мм | Ширина (±10), мм | Высота (±10), мм |  |
| ЦСИЕ 03.697.00.00.00 | 1090 | 382 | 585 | 949 | 18,8 |
| -01 |  | 412 | 615 |  | 19,2 |
| -02 |  | 442 | 645 |  | 19,6 |
| -03 |  | 472 | 675 |  | 20,0 |

2.2 Максимальная грузоподъемность (масса пользователя) – 100 кг.

2.3 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Устройство и работа

3.1 Коляска состоит из следующих основных элементов, приведенных на рисунке (стр. 2):

рама 1; спинка 2; две съемные боковины с подлокотниками 3; передние колеса 4, задние колеса 5, подушка 6; сиденье с отверстием для емкости 7; регулируемая по высоте подножка 8; тормоза 9; ремень для ног 10; емкость 11; фиксатор 12; болт 13.

Примечание –  Изображение коляски на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД. Допускаются изменения конструкции, не влияющие на эксплуатационные свойства коляски.

1

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации коляски – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (дня продажи), но не более 18 месяцев с даты изготовления.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт коляски в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на коляски без руководства по эксплуатации, а также коляски, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек колес.

10.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 256-62-55.

11 Сведения о государственной регистрации

Коляска является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники:

ИМ-7.95010/1401.

Действительно до 03.01.2019 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

# 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 204-40-77; отдел маркетинга и сбыта 
(017) 204-68-66; сайт: www.bpovc.by.

6

3.2 Подготовка к работе

Коляска к пользователю поступает в собранном состоянии, в чехле. Для приведения коляски в рабочее состояние необходимо:

3.2.1 Расчехлить.

3.2.2 Поставить коляску на колеса на пол.

3.2.3 Коляска готова к работе.

3.3 Работа

3.3.1 Для посадки в коляску и высадки из нее необходимо затормозить два задних колеса 5 с помощью тормоза 9. При необходимости снять боковину 3, для чего нажать кнопку фиксатора 12 так, чтобы она утопилась в боковину, и потянуть боковину вверх. Сесть в коляску и установить боковину обратно.

3.3.2 Отрегулировать высоту подножки с помощью болта 13.

3.3.3 Для удовлетворения естественных надобностей достать емкость 11 за рукоятку со стороны спинки коляски.

3.3.4 Налить в емкость воды на 1(3 ее объема и вставить емкость на место до упора.

3.3.5 Приподнять пользователя над сиденьем коляски.

3.3.6 Вытащить подушку 6 за ручку сиденья.

3.3.7 Опустить пользователя на сиденье 7.

3.3.8 Для приведения коляски в нормальное состояние проделать обратные операции.

4 Меры безопасности

4.1 Категорически запрещается при посадке в коляску и высадке из нее становиться на площадку подножки 8, так как это может привести к опрокидыванию коляски и нанесению травмы пользователю.

4.2 Запрещается перевозить грузы.

4.3 Запрещается подвергать коляску ударам.

4.4 Запрещается оставлять коляску в незаторможенном состоянии.

4.5 После удовлетворения естественных надобностей емкость вымыть с мылом и сполоснуть дезинфицирующим раствором.

3

5 Техническое обслуживание

5.1 Подушку и спинку коляски необходимо протирать дезинфицирующим раствором, чистящими средствами.

5.2 Остальные части коляски протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

6 Комплектность

6.1.Коляска 					1 шт;

6.2 Руководство по эксплуатации 		1 шт.

7 Маркировка

Маркировка коляски должна иметь:

- товарный знак изготовителя;

- наименование изготовителя и его местонахождение;

- наименование и условное обозначение изделия;

- обозначение ТНПА;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- знак соответствия (при подтверждении соответствия);

- месяц и год изготовления;

- дату изготовления;

- гарантийный срок (месяцев);

- срок службы (лет);

- отметку о приемке (штамп ОТК);

- идентификационный штриховой код.

4

8 Свидетельство о приемке

Кресло-коляска с судном     ЦСИЕ.03.697.00.00.03                  ____

наименование изделия                         обозначение                   зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, 
ТУ BY 100010315.061-2009, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2009 и 
СТБ ИСО 13485-2005.

МП

__________________                           ______________________

личная подпись                                            расшифровка подписи

___________________

число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Кресло-коляска с судном     ЦСИЕ.03.697.00.00.03                  ____

наименование изделия                         обозначение                   зав. номер

упаковано на        РУП БПОВЦ                                .

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка____________________Лекунович Е.И.____

должность                        личная подпись          расшифровка подписи

________________

число, месяц, год

5

2